Title: Bürgerservice

Anlage 1 
Anlage 1  
(zu Nr. 4)
 
Spezifikation zuwendungsfähiger AED 
Der zu fördernde AED muss über sämtliche der folgenden Merkmale verfügen:
1.  AED im halbautomatischen Modus, der zur Anwendung durch Laien geeignet ist

2.  AED-Funktion mit Benutzerführung, weiterhin:
| a)  Metronom für Herzdruckmassage/Thoraxkompression
| b)  Möglichst Feedback-System zur Optimierung der Herzdruckmassage
| c)  Möglichst E-Call-Funktion über integriertes GSM-Modem zur direkten Kommunikation mit der ILS (T-CPR)
| d)  Artefakt- und Diskonnektions-Erkennung

3.  Stromversorgung durch wechselbare Batterie
 
4.  Tragbares Gerät, stoß- und erschütterungsfest, spritzwassergeschützt, mit Zubehörtaschen am Gerät (Einmal-Handschuhe, Beatmungshilfe, ggf. Verbandmaterial)
 
5.  Automatischer Geräteselbsttest und Zustandsanzeige inkl. Batteriestand, möglichst Statusübermittlung/Batterieanzeige an vom Zuwendungsempfänger/Betreiber benannte Einrichtung
 
6.  Gerät, Oberfläche, Beschriftung, Kabel desinfizierbar mit RKI-gelisteten Präparaten
 
7.  Geeignete Vorhaltebox zur Stand-, Wand- oder Außenmontage